## Энергетические опасности
|  |  | Этап жизненного цикла изделия | Наименование опасности | Последовательность событий | Опасная ситуация | Вред | Тяжесть вреда, балл | Вероятность причинения вреда, балл | Риск, балл | Уровень риска (доп./не доп.) | Контроль риска | [8 empty] | Уровень риска (доп./не доп.) | Анализ соотношения остаточный риск/польза | Новые риски в результате принятия мер по управлению
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Меры по управлению риском |  |  | Верификация мер по управлению риском |  |  | Тяжесть вреда, балл | Вероятность причинения вреда, балл | Достигнутый риск и его уровень
[12 empty] | Безопасность, заложенная в конструкции | Защитная мера/ средство | Информация по безопасности / обучение | Безопасность, заложенная в конструкции | Защитная мера/ средство | Информация по безопасности | [6 empty] | Новые риски | Изменные риски
было | стало | Пусто | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.01.. | 10.02.. | 10.03.. | 11.01.. | 11.02.. | 11.03.. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  | Эксплуатация | Неустойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | Подключение аппарата к сети с помехами. Сбои в работе аппарата | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. | Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Схемотехнические решения - ЭМИ фильтры на входах и выходах ПП, ферритовые фильтры на кабелях и шлейфах |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16), протокол № п. …. |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Неустойчивость к наносекундным импульсным помехам в сети 220 В | Подключение аппарата к сети с помехами. Сбои в работе аппарата | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. | Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Схемотехнические решения - ЭМИ фильтры на входах и выходах ПП, ферритовые фильтры на кабелях и шлейфах |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Неустойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | Подключение аппарата к сети с помехами. Сбои в работе аппарата | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. | Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Схемотехнические решения - ЭМИ фильтры на входах и выходах ПП, ферритовые фильтры на кабелях и шлейфах |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Неустойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания | Провалы в питающей сети приводят к сбоям в работе аппарата | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. | Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Применен источник питания, работающий в широком диапазоне напряжений питания 220 В. Автоматическое переключение на питание от встроенного аккумулятора. |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16), протокол № п. …. От |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп. |  | Риски связанные с применением аккулммулятора, IEC 60601 | замена недостаточно обученным персоналом может привести к ОПАСНОСТИ (такой как повышение температуры, возгорание или взрыв), новые опасности для аккумулятора IEC 60601 | новый риск связаный
|  |  | Эксплуатация | Ток утечки на корпус, землю, пациента | Нарушение изоляции или обрыв проводов, контакт оголённого проводника с корпусом аппарата. | Высокое напряжение на корпусе аппарата или находящихся снаружи металлических частей | 1. Ожог 2. Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Выбор материалов корпуса не проводящих ток. Заземление металлических частей аппарата |  |  | Сертификат материала, протокол тестирования (измерение сопротивления заземления) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Кондуктивные помехи по сети 220 В | Подключение аппарата к сети с помехами | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. | Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Установка фильтра кондуктивных помех на входе прибора |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Повышенный уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) аппарата | Повышенный уровень ЭМИ приводит к электромагнитным помехам для РЭА | Негативное влияние на близко расположенное электронное оборудование | Нарушение функциональности электронного оборудования, вред здоровью пациента или смерть | 5 | 4 | 20 | Не доп. | Схемотехнические решения - ЭМИ фильтры на входах и выходах печатных плат (ПП), ферритовые фильтры на кабелях и шлейфах |  |  | Отчет об испытаниях ЭМС ГОСТ Р 51318.11-2006 (IEC 60601-1-2:2014 (16)) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Неустойчивость к внешнему электромагнитному полю (ЭМП) | Появление паразитного сигнала или уровня на датчиках измерительной системы | 1. Потеря точности управления и контроля заданными величинами потока, давления и объёма вентиляции | 1.Гиповентиляция; 2.Гипервентиляция; | 3 | 4 | 12 | Не доп. | Схемотехнические решения - ЭМИ фильтры на входах и выходах ПП, ферритовые фильтры на кабелях и шлейфах |  | Предупреждение в РЭ: "Во избежание неполадок в работе оборудования, размещайте переносное радиочастотное оборудование, включая кабели антенны и внешние антенны, на расстоянии не менее 30 см от аппарата ИВЛ и его компонентов, включая кабели" | Отчет об испытаниях ЭМС. ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 60601-1-2:2014 (16)) |  | Отчёт валидации | 3 | 1 | 3 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Электромагнитная энерги - магнитные поля от МРТ | Использование аппарата совместно с МРТ, выход аппарата из строя | Остановка вентиляции / вред мед персоналу | Гипо/гипер вентиляция Баротравма Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Тревога высокого приоритета при выходе из строя компонента(ов) аппарата | Предупреждение в РЭ: "Аппарат ИВЛ не предназначен для совместного использования с МРТ. В условиях магнитного резонанса аппарат представляет опасность для пациента, медицинских работников и других людей" |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Неустойчивость к электростатическим разрядам | Разряд статического электричества приводит к зависанию микроконтроллеров аппарата | Кратковременная или полная остановка работы аппарата ИВЛ с прекращением вентиляции легких пациента | Смерть пациента | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Схемотехнические решения - защитные ESD компоненты на ПП, шина заземления, фильтры на кабелях и ПП |  |  | Отчет об испытаниях ЭМС ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 60601-1-2:2014 (16)) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Превышение нормы излучения кондуктивных индустриальных помех | Помеха от аппарата ИВЛ распространяется по питающей сети 220 В | Негативное влияние на РЭА, подключенную к тому же сегменту электросети, что и аппарат | Нарушение функциональности электронного оборудования, вред здоровью пациента или смерть | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Выбран источник питания, удовлетворяющий требованиям по излучению кондуктивных помех. Применен коннектор ввода 220 В со встроенным фильтром. |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Превышение нормы эмиссии гармонических составляющих тока в сети 220 В | Помеха от аппарата ИВЛ распространяется по питающей сети 220 В | Негативное влияние на РЭА, подключенную к тому же сегменту электросети что и аппарат | Нарушение функциональности электронного оборудования, вред здоровью пациента или смерть | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Выбран источник питания, удовлетворяющий требованиям по эмиссии гармонических составляющих тока |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Влияние на сеть 220 В, колебания напряжения и фликер в сети 220 В. | Помеха от аппарата ИВЛ распространяется по питающей сети 220 В | Негативное влияние на РЭА, подключенную к тому же сегменту электросети, что и аппарат | Нарушение функциональности электронного оборудования, вред здоровью пациента или смерть | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Выбран источник питания, удовлетворяющий требованиям по фликер шуму. Работа аппарата не приводит к изменениям напряжения сети 220 В |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Неустойчивость к магнитному полю промышленной частоты | Работа аппарата в условиях воздействия магнитного поля промышленной частоты. Сбои в работе аппарата | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. | Смерть пациента | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Отсутствие в конструкции магниточувствительных компонентов |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Неустойчивость к радиочастотному электромагнитному излучению от беспроводного электромагнитного оборудования | Работа аппарата вблизи радиопередающих устройств приводит к искажению измеряемых аппаратом параметров | Ошибочные установки приводят к возникновению опасности для здоровья пациента | Смерть или серьезный вред здоровью пациента | 5 | 4 | 20 | Не доп. | Схемотехнические решения - ЭМИ фильтры на входах и выходах ПП, ферритовые фильтры на кабелях и шлейфах |  |  | Испытания на ЭМС по IEC 60601-1-2:2014 (16) |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Короткое замыкание или обрыв в цепях пропорциональных клапанов или клапана выдоха аппарата | Замыкание приводит к сбоям в работе аппарата | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. | Смерть пациента | 5 | 2 | 10 | Не доп. | Программный контроль тока в цепях. Отключение цепи при КЗ. Индикация ошибки при возникновении обрыва или КЗ в цепях клапанов |  |  | Испытания по методике 1 внутренних испытаний. См. Приложение1 |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Короткое замыкание на выходе встроенного источника питания | Перегрев или выход из строя источника питания | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. Вероятность возгорания | Вред здоровью или смерть пациента или мед персонала, материальный ущерб | 5 | 2 | 10 | Не доп. | Встроенная в источник питания схема защиты от перегрузки по току. Отключение выхода источника, перезапуск. |  |  | Испытания по методике 2 внутренних испытаний. См. Приложение1 |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Короткое замыкание или перегрузка в цепях платы питания | Перегрев источника питания или аккумулятора, перегрев или выход из строя узлов платы питания. | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. Вероятность возгорания | Вред здоровью или смерть пациента или мед персонала, материальный ущерб | 5 | 2 | 10 | Не доп. | Электронный предохранитель на плате питания, мониторинг токов во входных и выходных цепях платы питания. Отключение выходов платы при перегрузке, индикация ошибки |  |  | Испытания по методике 3 внутренних испытаний. См. Приложение1 |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Короткое замыкание в цепях питания платы расширений | Перегрузка платы питания, перегрузка источника питания или аккумулятора | Нарушение функциональности аппарата, кратковременная или полная остановка с прекращением вентиляции легких пациента. Вероятность возгорания | Вред здоровью или смерть пациента или мед персонала, материальный ущерб | 5 | 2 | 10 | Не доп. | Плавкий предохранитель на плате расширений. Мониторинг тока в цепи питания платы расширений. Индикация ошибки при КЗ и срабатывании предохранителя. |  |  | Испытания по методике 4 внутренних испытаний. См. Приложение1 |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия - подача горячего воздуха | Эксплуатация аппарата при температуре окружающей среды более 40 град Нагрев подаваемой на вдох воздушной смеси при прохождении через нагретые элементы турбины | Попадание горячей смеси в лёгкие пациента | Ожог легких Гипоксия Гипоксемия Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Установка охлаждающего вентилятора для обдува радиатора турбины, установка датчика для измерения температуры подаваемой смеси | Тревога высокого приоритета: "Высокая температура смеси на вдохе" | Запись в РЭ диапазона рабочей температуры окружающей среды. Предупреждение "Использование аппарата вне рабочего температурного диапазона запрещено" |  |  |  | 4 | 1 | 4 | Доп. |  | Выход из строя охлаждающего вентилятора, выход из строя датчика температуры смеси
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия - подача горячего воздуха | Включение нагревателя увлажнителя при отсутствии подачи газовой смеси (например, при выключенной вентиляции) | Попадание горячего воздуха в дыхательные пути пациента | Ожог дыхательных путей | 4 | 3 | 12 | Не доп. |  |  | Запись в РЭ: Не включайте увлажнитель до запуска подачи газовой смеси и нормализации ее потока. Выключите нагреватель, прежде чем отключить подачу газовой смеси. |  |  |  | 4 | 1 | 4 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия - перегрев внутренних компонентов | Нагрев внетренних компонентов аппарата, выход аппарата из строя | Остановка вентиляции | Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. | Установка датчика для измерения температуры внутри корпуса аппарата | Тревога высокого приоритета: "Высокая температура внутри аппарата" | Предупреждение в РЭ : "Для предотвращения перегрева внутренних компонентов аппарата располагайте его вдали от источников тепла" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп. |  | Выход из строя датчика внутренней температуры аппарата
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия - Перегрев Аккумуляторной батареи | Выход из строя компонентов батареи или внешний нагрев | Отсутствие резервного источника питания (АКБ), Остановка вентиляции (в случае пропадания внешнего питания), возгорание | Потеря сознания Гипоксемия Нарушение обмена веществ Повреждение мозга Ожог Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Аппаратное средство - предохранитель обесточивающий батарею при перегреве. Использование аккумуляторов с механической защитой по температуре | Тревога высокого приоритета: "Высокая температура батареи" | Запись в РЭ : действия оператора при возникновении данной тревоги |  |  |  | 4 | 1 | 4 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия -Возгорание | Размещение на аппарате ёмкостей с жидкостями | воспламенение и/или поражение электрическим током | Ожог смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | При разработке корпуса аппарата верхняя крышка должна быть наклонена под углом относительно горизонта |  | Предупреждение в РЭ: "Запрещено размещать на аппарате ёмкости с жидкостями" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия -Возгорание | эксплуатация аппарата ИВЛ в среде, содержащей легковоспламеняемые или взрывоопасные вещества (например, в месте хранения легковоспламеняющихся анестетиков или других подобных источников), либо в недостаточно проветриваемых помещениях. Использование аппарата с оборудованием, загрязненным маслом или смазочными веществами. Контакт кислорода с воспламеняемыми веществами | Возгорание / Взрыв / Пожар | Ожог смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  |  | Соответствующая запись в инструкции по эксплуатации |  |  |  | 5 | 2 | 10 | Не доп.
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия -Возгорание | Использование шлангов высокого давления, если они изношены или загрязнены легковоспламеняющимися веществами, например смазкой или маслом | Возгорание / Взрыв / Пожар | Ожог смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  |  | Соответствующая запись в инструкции по эксплуатации |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия -Возгорание | Использование дыхательных контуров не предназначенных для использования в обогащённой кислородом среде | Возгорание / Взрыв / Пожар | Ожог смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  |  | Соответствующая запись в инструкции по эксплуатации |  |  |  | 5 | 2 | 10 | Не доп.
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия -Возгорание | Использование кабелей не рекомендованных производителем или поврежденных кабелей | Возгорание / Взрыв / Пожар | Ожог смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  |  | Соответствующая запись в инструкции по эксплуатации |  |  |  | 5 | 2 | 10 | Не доп.
|  |  | Эксплуатация | Тепловая энергия -Возгорание | Утечка кислорода внутри аппарата. Накопление повышенной концентрации кислорода внутри аппарата | Возгорание / Взрыв / Пожар | Ожог смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. | Установка вентилятора для создания избыточного давления с целью вытеснения обогащённой кислородом смеси из аппарата | [5 empty] | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Механическая энергия - падение / потеря устойчивочти | Блокровка колёс тележки при передвижении, падение/опрокидывание аппарата | Поломка аппарата / остановка вентиляции | Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Этикетка на корпусе аппарата "НЕ ТОЛКАТЬ" | Предупреждение в РЭ: "Перед началом передвижения аппарата, убедитесь, что все колёса тележки разблокированы", "При перемещении аппарата на тележке следите, чтобы по ходу движения отсутствовали препятствия" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Механическая энергия - падение / потеря устойчивочти | Аппарат установлен на столе со скользящей поверхностью, непреднамеренное смещение аппарата, потеря устойчивочти, падение | Поломка аппарата / остановка вентиляции | Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. | Резиновые ножки на нижней стенке аппарата | Этикетка на корпусе аппарата "НЕ ТОЛКАТЬ" | Запись в РЭ: "При использовании аппарата на столе, края стола должны иметь защитные борты не менее 30мм высотой" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Механическая энергия - Внешние повреждения | Небрежное обращение, падение или удар аппарата, сколы или трещины корпуса | Неправильное функционирование аппарата | Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  |  | Запись в РЭ: "Не используйте аппарат ИВЛ при наличии внешних повреждений какого-либо из его компонентов" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Механическая энергия - давление | Использование в гипербарической камере | Неточная установка давления, доставляемого объема и концентрации дыхательной смеси | Гиповентиляция Гипервентиляция Повреждение мозга | 4 | 3 | 12 | Не доп. |  | Тревога высокого приоритета: "Давление окружающей среды слишком велико" | Запись в РЭ: "Запр+R37+O35:O37+O34:O37+R37+O35:O37 |  | Протокол квалификационных п.44 Ипсптыния тревога | Usability Tests пю | 4 | 1 | 4 | Доп.
[5 empty] | Выход из строя датчиков давления, некорректное измерение давления | Высокое давлеине в дыхательных путях | Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. | Установка механического клапана сброса давления в тракт вдоха | Тревога высокого приоритета: "Датчик давления не исправен" | Предупреждение в РЭ: "Рядом с аппаратом всегда должны находится средства альтернативной вентиляции" |  |  |  | 3 | 1 | 3 | Доп.
[5 empty] | Превышение установленного верхнего предела пикового давления | Высокое давлеине в дыхательных путях | Баротравма Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Автоматическое переключение на выдох. Тревога высокого приоритета: "Давление в дыхательных путях выше установленной гранийцы" |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.

## Био-химические поасности
|  |  | Этап жизненного цикла изделия | Наименование опасности | Последовательность событий | Опасная ситуация | Вред | Тяжесть вреда, балл | Вероятность причинения вреда, балл | Риск, балл | Уровень риска (доп./не доп.) | Контроль риска | [8 empty] | Уровень риска (доп./не доп.) | Анализ остаточный риск/польза | Новые риски в результате принятия мер по управлению
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Меры по управлению риском |  |  | Верификация мер по управлению риском |  |  | Тяжесть вреда, балл | Вероятность причинения вреда, балл | Достигнутый риск и его уровень
[12 empty] | Безопасность, заложенная в конструкции | Защитная мера/ средство | Информация по безопасности | Безопасность, заложенная в конструкции | Защитная мера/ средство | Информация по безопасности
было | стало | Пусто | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.01.. | 10.02.. | 10.03.. | 11.01.. | 11.02.. | 11.03.. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 |  |  | Эксплуатация | Биологическая опасность - Бактериальное заражение пациента | Отсутствие бактериального фиьтра на вдохе либо использование повреждённого или не годного фильтра | Попадание зараженной дыхательной смеси в лёгкие пациента | Бактериальная инфекция | 4 | 3 | 12 | Не доп. | не возможности изменить конструкцию | нет возможности внести изменения в конструкци или защитные меры | Предупреждение в РЭ: Во избежание заражения пациента, обязательно используйте бактериальный фильтр на патрубке вдоха |  |  | Отчет по тестированию эксплутационной рпигодности | 4 | 1 | 4 | Доп.
2 |  | ! | Эксплуатация | Биологическая опасность - Бактериальная, вирусная, повторная или перекрёстная инфекция | Повторное использование одноразового дыхательного контура Использование многоразового дыхательного контура без дезинфекции на другом пациенте | Попадание зараженной дыхательной смеси в лёгкие пациента | Бактериальная или вирусная инфекция / тяжелая инфекция / летальный исход | 4 | 3 | 12 | Не доп. | [6 empty] | 4 | 1 | 4 | Доп.
Использование компонентов дыхательного контура не включённых
|  |  | Эксплуатация | Биологическая опасность - прочие возбудители заболеваний | Попадание грязи / пыли на вдох пациента | Риск заражения | Раздражение слизистых оболочек Аллергические реакции Выход из строя турбинного блока | 3 | 3 | 9 | Не доп. | Установка НЕРА фильтра в месте забора воздуха |  | Предупреждение в РЭ: "Запрещается использовать аппарат без воздушного фильтра" |  |  | Отчёт валидации | 1 | 1 | 1 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Химическая - медицинские газы | Длительная подача кислородной смеси высокой концентрации | Нарушение функции альвеол | Ожог лёгких Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Ограничение времени процедуры оксигенации |  |  | Протокол технических испытаний |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Химическая - Анестетики | Использование анестетиков в дыхательной смеси | Возгорание / Взрыв | Ожог Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  |  | Предупреждение в РЭ: "Запрещается использовать оборудование в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков, паров или жидкостей, взрывоопасных веществ, а также в плохо проветриваемом помещении" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
3 |  |  | Проектирование | Биосовместимость - токсичность компонентов | Выбор токсичных материалов, контактирующих с дыхательной смесью, при проектировании, Попадание токсичных веществ в лёгкие пациента | Химическое отравление | Обструкция дыхательных путей Химический ожог смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. | Выбор материалов в соответствии с ISO 10993-1 | Исключить компоненты и принадлежности содержащие фталаты |  | Подтверждающие сертификаты на материалы или протокол испытаний на биосовместимость |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
4 |  |  | Эксплуатация | Биосовместимость - токсичность компонентов | Использование компонентов дыхательного контура не включённых в перечень принадлежностей | Химическое отравление | Химический ожог смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  |  | Предупреждение в РЭ: "Используйте только одобренные производителем принадлежности к аппарату" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
5 |  | ! | 8: 0; 9: Доп. | [8 empty] | 0 | Доп.

## Эксплуатационные и информ
|  |  | Этап жизненного цикла изделия | Наименование опасности | Последовательность событий | Опасная ситуация | Вред | Тяжесть вреда, балл | Вероятность причинения вреда, балл | Риск, балл | Уровень риска (доп./не доп.) | Контроль риска | [8 empty] | Уровень риска (доп./не доп.) | Анализ остаточный риск/польза | Новые риски в результате принятия мер по управлению
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Меры по управлению риском |  |  | Верификация мер по управлению риском |  |  | Тяжесть вреда, балл | Вероятность причинения вреда, балл | Достигнутый риск и его уровень
[12 empty] | Безопасность, заложенная в конструкции | Защитная мера/ средство | Информация по безопасности | Безопасность, заложенная в конструкции | Защитная мера/ средство | Информация по безопасности
было | стало | Пусто | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.01.. | 10.02.. | 10.03.. | 11.01.. | 11.02.. | 11.03.. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | Эксплуатация | Функционирование - неправильные или ненадлежащие результаты | Установка противоречащих друг другу параметров вентиляции | Остановка вентиляции | Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Блокировка неверных значений управляющих параметров, вводимых пользователем. Предупреждающее сообщение оператору | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 0 | 0 | 0 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Нарушение целостности данных (настройки / калибровки) при включении | Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Проверка целостности данных. Предупреждающее сообщение оператору | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Функционирование - некорректные измерения | Выход из строя датчика давления Ошибка измерения давления | Ошибка доставляемого объёма и регулирования давления в дыхательных путях | Гипоксия Гипоксемия Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Тревога высокого приоритета: "Ошибка датчика давления" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Выход из строя датчика потока | Ошибка доставляемого объёма | Гипоксия Гипоксемия Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Тестирование датчика потока при включении аппарата. Тревога высокого приоритета: "Ошибка датчика потока" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 5 | 1 | 5 | Доп.
[5 empty] | Выход из строя датчика температуры смеси на вдохе | Попадание горячей смеси в лёгкие пациента | Ожог легких Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Тревога высокого приоритета: "Ошибка датчика температуры смеси" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 5 | 1 | 5 | Доп.
[5 empty] | Выработка ресурса или выход из строя датчика кислорода | Ухудшение точности концентрации кислорода в подаваемой смеси | Гипоксия Гипоксемия | 4 | 3 | 12 | Не доп. |  | Тревога среднего приоритета: "Датчик кислорода не подключен или не исправен" |  |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 4 | 1 | 4 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Функционирование - ошибки при передаче данных | Обрыв или замыкание линий передачи данных с блоком управления вентиляцией, невозможность управлять процессом вентиляции | Задержка в лечении пациента Остановка вентиляции | Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Использование контрольных сумм при передаче данных. Тревога высокого приоритета: "Нет связи с блоком управления" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Обрыв или замыкание линий передачи данных с блоком управления турбиной | Задержка в лечении пациента Гипер/Гипо вентиляция Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Использование контрольных сумм при передаче данных. Остановка двигателя турбины Тревога высокого приоритета: "Нет связи с блоком управления турбиной" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Обрыв или замыкание линий передачи данных с блоком мониторинга | Задержка в лечении пациента Отсутствие обратной связи о состоянии пациента | Гипоксия Гипоксемия Гиперкапния Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Тревога высокого приоритета: "Нет связи с блоком мониторинга" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к дополнительным средствам мониторинга параметров пульсоксиметрии и капнометрии в случае отсутствия или выхода из строя данных опций в аппарате" |  | Отчёт верификации | Отчёт валидации | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Обрыв или замыкание линий передачи данных с блоком питания, отсутствие информации о состоянии батареи и питающей сети | Внезапная остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Тревога высокого приоритета: "Нет связи с блоком питания" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Функуионирование - утрата или ухудшение функции | Обрыв или замыкание линий управления клапаном выдоха, Падение давления в дыхательном контуре | Гиповентиляция | Гипоксия Гипоксемия Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Тест клапана выдоха при включении аппарата. Тревога высокого приоритета: "Ошибка клапана выдоха" |  |  | Отчёт верификации |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Длительна работа турбины на высоких оборотах, перегрев двигателя турбины, выход из строя турбины | Снижение производительности вентиляции Остановка вентиляции | Гипоксемия Гипоксия Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Принудительное снижение оборотов турбины вплоть до остановки. Тревога высокого приоритета: "Перегрев турбины" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Разгерметизация дыхательного контура | Снижение или остановка подачи дыхательной смеси пациенту | Гипоксемия Гипоксия Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Тревога высокого приоритета: "Разгерметизация" |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Окклюзия дыхательного контура | Снижение или остановка подачи дыхательной смеси пациенту | Гипоксемия Гипоксия Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Тревога высокого приоритета: "Окклюзия" |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Пациент перестал делать попытки вдоха в спонтанном режиме | Остановка дыхания | Гипоксемия Гипоксия Смерть | 5 | 4 | 20 | Не доп. |  | Автоматический переход в режим резервной вентиляции Тревога высокого приоритета: "АПНОЭ" |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Обрыв или замыкание линий управления пропорциональным клапаном подачи кислорода, снижение концентрации кислорода в смеси | Подача смеси в лёгкие с низкой концентрацией кислорода или Остановка вентиляции | Гипоксемия Гипоксия Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Тест пропорционального клапана подачи кислорода при включении аппарата. Тревога высокого приоритета: "Ошибка подачи кислорода" Переключение на подачу смеси с помощью турбины | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Обрыв или замыкание линий управления пропорциональным клапаном потока небулайзера, утрата функции небулайзера | Задержка в лечении пациента | Обструкция дыхательных путей Гипоксия | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Тест пропорционального клапана поотока небулайзера при включении аппарата. Тревога высокого приоритета: "Ошибка клапана небулайзера" |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Обрыв или замыкание обмоток двигателя, датчиков положения, датчика температуры турбины Размагничивание двигателя, несоответствие характеристик турбины. Заклинивание крыльчатки | Остановка вентиляции | Смерть | 5 | 4 | 20 | Не доп. |  | Тест турбины при включении. Тревога высокого приоритета: "Ошибка турбины" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Обрыв или замыкание линий звуковой тревожной сигнализации | Отсутствие звукового оповещения оператора об опасной ситуации | Смерть | 5 | 4 | 20 | Не доп. | Контроль звука через динамик. Резервная звуковая тревога в модуле управления вентиляцией | Тест при включении. Тревога высокого приоритета: "Неисправность звуковой тревожной сигнализации" | Предупреждение в РЭ о необходимости проверки звукового сигнала оператором при включении аппарата |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
[5 empty] | Случайное выдёргивание сетевого питающего кабеля | Остановка вентиляции | Смерть | 5 | 4 | 20 | Не доп. | Использование коннектора сетевого кабеля с фиксатором-защёлкой | Тревога низкого приоритета: "Питание от батареи" Тревога высокого приоритета: "Батарея разряжена" |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Ошибки применения - недостаток внимания | Изменился комплайнс или сопротивление лёгких, изменился дыхательный объём до недопустимого для данного пациента значения | Гипер/Гипо вентиляция | Гипоксия Гипоксемия Баротравма | 4 | 3 | 12 | Не доп. |  | Регулировка допустимого диапазона дыхательного объёма Тревога среднего приоритета: "Дыхательный объем ниже установленной границы" "Дыхательный объем выше установленной границы" |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Изменился дыхательный объём до критического значения для данного пациента | Гипервентиляция | Потеря сознания, Баротравма | 4 | 2 | 8 | Доп. |  | Автоматическое переключение на выдох при достижении объёма >= 30*IBW Тревога высокого приоритета: "Слишком большой объём вдоха для заданного IBW" |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | Доп.
|  |  | Эксплуатация |  | Отсутствие постоянного контроля измеренного значения SpO2 со стороны врача | Уменьшение SpO2 до недопустимого для пациента уровня | Гипоксия Гипоксемия Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Тревога всокого приоритета: "SpO2 ниже установленной границы" |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Ошибки применения - забывчивость | Отключение внешнего питания, переключение на питание от батареи, разряд батареи | Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Смерть | 5 | 3 | 15 | Не доп. |  | Тревога низкого приоритета: "Питание от батареи" Тревога высокого приоритета: "Батарея разряжена" | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  |  |  | 5 | 1
|  |  | Эксплуатация | Ошибки применения - незнание правил / недостаточность знаний / нарушение установленного порядка | Допуск к работе с аппаратом неквалифицированного оператора, неверные установки параметров вентиляции, неправильная эксплуатация Выход из строя аппарата | Остановка вентиляции | Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Обучение работе с аппаратом при его поставке/установке в медицинское учреждение | Информация в РЭ о квалификации операторов, которым разрешено работать с аппаратом |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Маркировка - ненадлежащее описание характеристик или информации об ограничениях | Подключение аппарата к сети не соответствующей требованиям Выход из строя аппарата | Задержка лечения Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Информация о параметрах питающей сети, указываемая на этикетке на корпусе аппарата должна соответствовать требованиям IEC 60601-1 | Информация в РЭ о требованиях к параметрам питающей сети |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Маркировка - нечёткие или не износостойкие знаки | Размещение на корпусе аппарата маркировки слишком маленького размера или использование материалов не устойчивых к чистящим средствам указанных в РЭ, неправильная эксплуатация, выход из строя аппарата | Задержка лечения Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Для маркировки должны использоваться износостойкие материалы в соответствии с требованиями IEC 60601-1 | [6 empty] | 0 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Инструкция по эксплуатации - Ненадлежащая спецификация на принадлежности, применяемые совместно аппаратом | Использование принадлежностей не совместимых с аппаратом или опасных для пациента | Задержка лечения Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  |  | Информация о принадлежностях в РЭ и в ТУ должна включать их характеристики в объёме, достаточном для правильного использования |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Инструкция по эксплуатации - Недостаточно полная ин-струкция для использова-ния | Выполнение оператором действий или использование функций аппарата, которые не описаны в эксплуатационной документации | Задержка лечения Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Аллергические реакции Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Блокировка неверных значений параметров, вводимых пользователем. Предупреждающее сообщение оператору. Блокировка выполнения функций, если их выполнение опасно для конкретного пациента или текущего состояния пациента | В РЭ должна содержаться полная информация по всем характеристикам, функциям и опасным ситуациям, связанная с применением, хранением, транспортировкой и утилизацией аппарата. Содержание РЭ должно соответствовать требованиям IEC 60601-1 и IEC 80601 |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Инструкция по эксплуатации - Ненадлежащее описание предусмотренного приме-нения | Использование аппарата не по назначению (например для ингаляции или проведения терапии не связанной с ИВЛ) | Угроза жизни и здоровью оператора и(или) пациента. | Гипоксия Гипоксемия Аллергические реакции Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  |  | В РЭ должна содержаться полная информация предусмотренному применению |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Производство | Инструкция по эксплуатации - Ненадлежащие спецификации на проверочные испытания перед применением изделия | Некорректные результаты испытаний, выпуск бракованного аппарата | Задержка лечения Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Аллергические реакции Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  |  | Определение критериев качества и составление плана тестирования должно осуществляться квалифицированным персоналом |  |  | Протокол квалификационных испытаний | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Инструкция по эксплуатации - Слишком сложная иструкция по эксплуатации | Недостаточный уровень знаний по работе с аппаратом, некорректная работа с аппаратом, выход из строя аппарата | Задержка лечения Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Аллергические реакции Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  |  | РЭ должно быть разделено на рызделы 1.Техника безопасности 2. Общие сведения 3. Подготовка аппарата ИВЛ 4. Сопряжение с внешними устройствами и датчиками 5. Выбор настроек аппарата ИВЛ 6. Режимы вентиляции 7. Мониторинг вентиляции 8. Реагирование на тревоги 9. Функции аппарата 10 Настройки аппарата ИВЛ 11 Технические характеристики 12. Техническое обслуживание |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Предупреждения - О побочных эффектах | Отсутствие в РЭ информации о побочных эффектах, применение аппарата на пациентах, для которых данные побочные эффекты являются критическими или фатальными | Угроза жизни и здоровью пациента. | Гипоксия Гипоксемия Аллергические реакции Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  |  | Запись в РЭ о побочных эффектах от применения аппарата или отдельных его функций |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  | Эксплуатация | Предупреждения - Требования к техническому обслуживанию и текущему ремонту | Несвоевременное или ненадлежащее техническое обслуживание, выход из строя аппарата | Задержка лечения Остановка вентиляции | Гипоксия Гипоксемия Аллергические реакции Баротравма Смерть | 5 | 2 | 10 | Не доп. |  | Оповещение оператора о необходимости проведения технического обслуживания | В РЭ должна содержаться информация о периодичности проведения технического обслуживания |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.

## Программные
|  |  | Этап жизненного цикла изделия | Наименование опасности | Последовательность событий | Опасная ситуация | Вред | Тяжесть вреда, балл | Вероятность причинения вреда, балл | Риск, балл | Уровень риска (доп./не доп.) | Контроль риска | [8 empty] | Уровень риска (доп./не доп.) | Анализ остаточный риск/польза | Новые риски в результате принятия мер по управлению
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Меры по управлению риском |  |  | Верификация мер по управлению риском |  |  | Тяжесть вреда, балл | Вероятность причинения вреда, балл | Достигнутый риск и его уровень
[12 empty] | Безопасность, заложенная в конструкции | Защитная мера/ средство | Информация по безопасности | Безопасность, заложенная в конструкции | Защитная мера/ средство | Информация по безопасности
было | стало | Пусто | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.01.. | 10.02.. | 10.03.. | 11.01.. | 11.02.. | 11.03.. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  |  | Утечка памяти программ | Использование динамического выделения памяти в процессе работы программы, последуюшие ошибки освобождения выделенной памяти в куче в процессе работы. | 1 Невозможно выделить память во время работы, нарушение работы программы 2. Внезапная остановка вентиляции | 1. Гипоксемия 2. Гипоксия 3. Смерть пациента. | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Разработка архитектуры ПО управления вентиляцией, исключающая потребность в динамическом выделении памяти | Выделение памяти только при инициализации | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" | Протокол проверки исходного кода | Протокол проверки исходного кода |  | 3 | 1 | 3 | Доп.
|  |  |  | Нарушение целостности данных хранящихся в памяти. | 1. Статический разряд 2. Нестабильность питания во время операции записи/чтения 3. Зависание ПО | 1. Ложное срабатывание тревог 2. Работа аппарата с невалидными данными калибровки или настроек приведёт к ошибкам регулирования потока, давления и объёма вентиляции. 3. Остановка вентиляции | 1. Гипоксемия 2. Гипоксия 3. Смерть пациента. | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Дублирующая тревога на другом блоке аппарата | Использование аппаратного и программного сторожевого таймера | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" | Протокол верификации ПО | Протокол верификации ПО |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  |  | Нарушение целостности данных во время передачи между модулями аппарата | 1. Ненадёжный электрический контакт в цепях связи 2. Статический разряд, поступление случайных данных 3. Нестабильность питания во время операции передачи данных | 1. Ложное срабатывание тревог 2. Работа аппарата с невалидными данными приведёт к ошибке регулирования потока, давления и объёмов вентиляции 3. Внезапная остановка вентиляции | 1. Гипоксемия 2. Гипоксия 3. Смерть пациента. | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Дублирующая тревога на другом блоке аппарата | Использование контрольной суммы для проверки целостности данных | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" | Протокол верификации ПО | Протокол верификации ПО |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  |  | Зависание программного кода | 1. Использование невалидных указателей в программе 2. Некорректно обрабатыаемые прерывания 3. Алгоритмические ошибки 4. Аппаратные ошибки | 1. Невозможно контролировать режим и параметры вентиляции 2. Невозможно начать вентилирование 3. Внезапная остановка вентиляции | 1. Гипоксемия 2. Гипоксия 3. Смерть пациента. | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Разработка архитектуры ПО с разделением на независимые модули. Выделение ПО управления вентиляцией в отдельный модуль | Использование аппаратного и программного сторожевого таймера | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  |  | Логические ошибки | 1. Ошибки в реализации моделей объектов 2. Ошибки в реализации схемы взаимодействия объектов 3. Отсутствие сокрытия данных и ограничения области видимости объектов, приводящие к сторонним эффектам при выполнении кода 4. Написание кода в изменённом состоянии сознания. | 1. Непредсказуемое поведение программы. 2. Программа не может осущестлять управление вентиляцией соответсвенно заявленным требованиям. 3. Внезапная остановка вентиляции | 1. Гипоксемия 2. Гипоксия 3. Смерть пациента. | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Разработка архитектуры ПО с разделением на независимые модули. Выделение ПО управления вентиляцией в отдельный модуль | Дублирующая тревога на другом блоке аппарата | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  |  | Ошибки в архитектуре | 1. Наличие трудно прослеживаемых связей между объектами 2. Наличие неявных связей между объектами | 1. Непредсказуемое поведение программы. 2. Программа не может осущестлять управление вентиляцией соответсвенно заявленным требованиям. | 1. Гипоксемия 2. Гипоксия 3. Смерть пациента. | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Дублирующая тревога на другом блоке аппарата | Использование принципов ООП и шаболнов проектирования при разработке ПО | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  |  | Несанкционированный доступ к ПО и его изменение | 1. Вставили USB FLASH с пакетным файлом запуска, который модифицировал процедуру загрузки ПО и загружаемые программы. 2. Аппарат был скрыт произведены действия по чтению/записи FLASH контроллеров | 1. Изменена/подменена программа вентилятора | 1. Гипоксемия 2. Гипоксия 3. Смерть пациента. | 5 | 5 | 25 | Не доп. | Отключение функций системы связанных с возможностью внесения изменений ПО | Разработка специализированного загрузчика для проверки целостности ПО | Предупреждение в РЭ: "При использовании аппарата ИВЛ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к альтернативным средствам вентиляции" "Запрещено вставлять в USB разъём устройства кроме USB накопителей" |  |  |  | 5 | 1 | 5 | Доп.
|  |  |  | Ошибки оператора при использовании программного обеспечения вентилятора | Оператор всецело не осведомлён о возможностях и требованиях программного обеспечения | Задержка в лечении пациента | 1. Эмоциональное расстройство, фрустрация оператора | 3 | 2 | 6 | Доп. | [8 empty] | 0 | Доп.
|  |  |  | Не сохранен/выгружен лог параметров вентилирования пациента и произошедшие тревоги. | Использование USB накопителя несоответствующего формата | Задержка в лечении пациента | 1. Эмоциональное расстройство, фрустрация оператора | 3 | 2 | 6 | Доп. | [8 empty] | 0 | Доп.
|  |  |  | Не сохранен/выгружен лог параметров вентилирования пациента и тревог. | Произошла потеря связи с периферией, USB HUB | 1. В случае краткого отсутствия связи произойдёт задержка в лечении пациента | 1. Эмоциональное расстройство, фрустрация оператора | 3 | 2 | 6 | Доп. | [8 empty] | 0 | Доп.
|  |  |  | Не сохранен/выгружен лог параметров вентилирования пациента и произошедшие тревоги. | Произошла потеря связи с периферией, USB HUB | 1. В случае длительного отсутствия связи с USB периферией, управлять аппаратом невозможно. Необходимость ручной вентиляции | 1. Гипоксемия | 3 | 3 | 9 | Не доп. | [8 empty] | 0 | Доп.

## 14931
2.11 постпроизводство (post-production): Часть жизненного цикла изделия после окончания его проектирования и изготовления. Пример - К постпроизводству относят: транспортирование, хранение, монтаж, применение изделия, техническое обслуживание, ремонт, модификацию, снятие с эксплуатации и утилизацию.
2.22 менеджмент риска (risk management): Систематическое применение политики, процедур и практических методов менеджмента для решения задач анализа, оценивания, управления и мониторинга риска.
2.23 файл менеджмента риска (risk management file): Совокупность записей и других документов, создаваемых в процессе менеджмента риска.

## Определения 62366
Определение 3.16 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРИГОДНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРИГОДНОСТЬ создается характеристиками ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА, которые облегчают его использование, т.е. способствуют восприятию ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ информации от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА, пониманию и принятию решений на основе этой информации, а также взаимодействию с МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ для достижения заданных целей в предусмотренной СРЕДЕ ПРИМЕНЕНИЯ. Многие из этих факторов могут в различной степени влиять на БЕЗОПАСНОСТЬ. Время, необходимое для ознакомления с МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ и его работой, называется "обучаемостью" (см. ИСО 9241-11:1998, таблица В.2), которая может повлиять на БЕЗОПАСНОСТЬ. Отсутствие дискомфорта и позитивное отношение к использованию МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ называются "удовлетворенностью" (см. ИСО 9241-11:1998, определение 3.4).
Определение 3.18 ФАЙЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ
ФАЙЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ часто является частью ФАЙЛА МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА. Не требуется, чтобы ФАЙЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ хранился отдельно от ФАЙЛА МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА. ФАЙЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ не обязательно должен физически содержать все ЗАПИСИ и другие документы, созданные в результате деятельности по ПРОЕКТИРОВАНИЮ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ. Однако он должен содержать, по меньшей мере, ссылки или указания на всю требуемую документацию.
Пункт 4.2 ФАЙЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ В настоящем стандарте используется термин ФАЙЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ с целью обозначения того, где именно ИЗГОТОВИТЕЛЬ установил местоположение всех ЗАПИСЕЙ и других документов, имеющих отношение к ПРОЕКТИРОВАНИЮ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ. Это облегчает ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ и позволяет более эффективно проводить аудит на соответствие настоящему стандарту. Прослеживаемость требуется для демонстрации того, что был применен ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ. ЗАПИСИ и другие документы, составляющие ФАЙЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ, могут быть частью других требуемых документов и файлов, например ФАЙЛА МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА. ФАЙЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ не обязательно должен физически содержать все ЗАПИСИ и другие документы, но он должен содержать как минимум ссылки или указатели на всю требуемую документацию.

## Заключение-Выводы
Обобщенная оценка опасностей: Аппарат искуственной вентиляции лёгких b1 является аппаратом с допустимым уровнем риска
Меры по управлению рисками, связанными с ПО, позволяют классифицировать ПО аппарата по классу B
Вывод:
Выявленные риски находятся в допустимых границах, меры по снижению значений рисков и специального управления остаточных рисков не требуются.___
Отчет составил:
_____________________________ ______________ _________________________
(должность) (подпись) (ФИО)